Atividades que possuem cópia controlada desta Instrução: P&D Produção

Histórico de Revisões:

| Revisão | Data | Descrição | Autor | Aprov. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 17/11/17 | Elaboração Inicial | CCT |  |

Itens Revisados:

# Montagem

O equipamento MD30 é formado pelas seguintes placas:

- CF40 (67.17.0112) – Placa Fonte

- CL40 (67.17.0012) – Placa Lógica

- MD30E_rev1 (67.17.0232) – Placa Frontal

- MD30C (67.17.0312) – Placa de Entrada*

*Os modelos do equipamento M30 podem ser de dois tipos, onde cada um demanda uma montagem específica da placa MD30C.

## Placa MD30C para o sensor de corrente Toróide 5 Amperes (TA21B11)

A placa MD30C é originalmente montada para ser usada com os toróides. Verifique se os componentes a seguir marcados em vermelho não estão montados, como mostrado na Figura 1.

Capacitores: 	- C27, C26, C28;

- C23, C24, C15;

- C9, C7, C13.

Resistores: - R67, R69, R34, R41, R9 e R11;

- R21, R65; R5, R2; R27, R15;

- R71, R72 e R73; R18, R24 e R5; R61, R62 e R63;

Circuito Integrado: - U1.

R62

R24

Figura 1- MD30C-PCB com componentes a remover

Verificar se os componentes a seguir estão montados conforme a figura a seguir.

ToróidesTCA, TCB e TCC com o TA21B11.

Resistores R29, R68, R19, R35, R13e R10 de 1K 1% 0603, indicado em amarelo na Figura 2.

Resistores R30, R14 e R20 de 120K 1% 0603, indicado em verde na Figura 2.

Figura 2 - M30C-PCB com Montagem de componentes

## Placa MD30C para os sensores de corrente TISLIM ou TCemb

A placa MD30C é originalmente montada para ser usada com os toróides. Por isso é necessário fazer ajustes na placa.

Remover TCA, TCB e TCC (toróide TA21B11).

Remover R29, R68, R19, R35, R13e R10 (resistor de 1K 1% 0603) indicado em amarelo na Figura 1.

Remover R30, R14 e R20 (resistor de 120K 1% 0603) indicado em verde (deixar separado pois serão montados depois em outras posições) na Figura 1.

Figura 3- Componentes a serem removidos

Monta os componentes a seguir conforme a figura abaixo:

- Circuito Integrado TLC2264 (03.01.0001):  U1 indicado em AZUL.

- Capacitores 100pF 0603 (09.08.0032): C9, C23 e C27 indicado em VERDE.

- Capacitores 2.2uF 0603 (09.08.0007): C13, C24 e C28 indicado em AMARELO.

- Capacitores 470nF PTH (52.05.0001): C7, C15 C26 indicado em ROSA.

Figura 4- Componentes CIs e Capacitores a montar

Montar os resistores conforme figura a seguir.

- Resistores 4K7 0603 (09.23.0032): R2, R18, R25, R27, R61, R63, R65, R71 e R73 em VERDE.

- Resistores de 120K 0603 (09.23.0067): R24, R62 e R72 em AMARELO.

- Verificar se resistores de 120K 0603 (09.23.0067) estão montados: R8, R28 e R66 em AMARELO.

- Verificar se resistor 12K (01.03.0097) R12, R56 e R70; estão montados na posição correta em ROSA.

Figura 5- Componentes Resistores a montar

- Montar Resistores R9, R34 e R67 marcados em AZUL na figura acima conforme a escala de corrente do equipamento.

| ESCALA / Sensor | Resistor ID | Valor (Código) |
| --- | --- | --- |
| 100A / TCemb | R9, R34 e R67 | 22K1% (09.23.0066) |
| 150A / MRC-24 | R9, R34 e R67 R11, R41 e R 69 | 1K1% (09.23.0015) |
| 250A / TISLIM | R9, R34 e R67 | 499R 1% (01.03.0137) |
| 500A / TISLIM | R9, R34 e R67 | 1K 1% (09.23.0015) |
| 1000A / TISLIM | R9, R34 e R67 | 2K2 1% (09.23.0059) |
| 2000A / TISLIM | R9, R34 e R67 | 4K7 1% (09.23.0032) |
| 3000A / TISLIM | R9, R34 e R67 R11, R41 e R 69 | 8k45 1% (09.23.0054) 22k 1% (09.23.0066) |
| 4000A / TISLIM | R9, R34 e R67 R11, R41 e R 69 | 10K 1% (09.23.0006) 47k 1% (01.03.0069) |

# Testes Iniciais

Montar placas MD30E1, CL40, CF40 e MD30C, soldando também os fios de alimentação (FASE, NEUTRO e TERRA) entre a placa frontal e placa fonte.Ligar cabo de força nos bornes 2 e 3 do conector CN1de MD30E.

Verificar Tensões de Alimentação utilizando os pontos de observação no fundo da placa CF40.

| Fonte | Observação | Valor Esperado | Check |
| --- | --- | --- | --- |
| VIN | Saída da Fonte Primária entre VIN-GND | 7.4V – 7.9V |  |
| 3V3 | Fonte 3,3V entre 3V3-GND | 3.29V-3.31V |  |

Verificar Tensões de Alimentação utilizando os pontos de observação da placa MD30C.

| Fonte | Observação | Valor Esperado | Check |
| --- | --- | --- | --- |
| V3A | Fonte 3,3V entre V3A-GND | 3.29V-3.31V |  |
| 5VA | Fonte 5,0V entre 5VA -GND | 4,95V-5,1V |  |
| BUF_REF | Fonte de 1,67V entre BUFREF-GND | 1,65V- 1,69V |  |

Pontos de Interesse na placa MD30C

# BootLoader

O bootloader utilizado é o da linha básica.Quando gravar o BOOTLOADER será NECESSÁRIO:

- O conversor USB-ISP.

- O computador (PC).

- O equipamento MD30.

- Conectar o conversor USB-ISP a uma PORTA USB do PC, já identifique qual COM* está sendo utilizada.

- Conectar o conversor USB-ISP ao barramento GRAV_ISP do MD30, CUIDADO com o lado correto do BUS.

- Ligar o conversor USB-ISP e o MD30 a uma fonte de alimentação comum com o PC.

- O software para gravação é o FLASH MAGIC. Execute-o em MODO ADMINISTRADOR e verifique se não está bloqueado por Antivírus e Firewall. A Figura 2 mostra a janela principal do FLASH MAGIC.

E

F

C

D

B

A

Figura 6 - Tela Principal do Flash Magic

- Selecione o dispositivo LPC2387 no campo apontado em A.

- No campo apontado em B, selecione a porta USB do PC conectada ao conversor. O BaudRate é 115200, e o oscilador (MHz) é 12.

- Marque somente a opção “EraseblocksusedbyHex File” como apontado em C.

- Selecione o Arquivo de bootloader no campo apontado em D.

- Pressione a tecla Start apontado em E.

- A barra de progresso apontado em F mostrará o andamento e status da gravação. Espere até a mensagem “FINISHED” aparecer.

- Problemas podem ocorrer e a seguir alguns dos itens abaixo pode ter ocorrido:

- O MD4060 estava desligado.

- O Conversor ISP-USB estava desligado.

- O Conversor ISP-USB estava desconectado do PC ou do MD30.

- A opção de dispositivo selecionado não era o LPC2387.

- A porta COM identificada não está correta.

- O arquivo HEX incorreto.

- Os jumpers do WATCHDOG (J9 e R137) que resetam o LPC2387 no MD30, podem estar curto-circuitados, podendo interromper o processo de gravação do bootloader.

# Firmware

O Firmware utilizado depende do sensor do equipamento, porque cada um possui uma curva de linearização.

| Versão de firmware | Data do firmware | Sistema |
| --- | --- | --- |
| 1.42 TC5A | 18/02/2019 | Power5000 |
| 1.42 TISLIM | 18/02/2019 | Power5000 |

Quando gravar o FIRMWARE será NECESSÁRIO:

- O cabo ETHernet.

- O computador (PC).

- O equipamento MD30 em questão.

B

F

E

D

C

A

- Conectar cabo de rede ETH no equipamento, garantindo que esteja na mesma rede do computador com o software Flash Magic.

- Selecione o dispositivo LPC2387 Ethernet no campo apontado em A.

- No campo B verifique se o IP Address do PC está em uma faixa adequada. Algumas vezes este número precisa ser modificado para que a comunicação PC-EQUIPAMENTO aconteça.

- Em C, selecionesomente o Box, “Erase blocks used by Firmware”.

- No campo D selecione o caminho e o arquivo HEX do MD30.

- Pressione o botão em E para gravar o firmware do MD30.

- No canto inferior em F é mostrado o status de gravação do Firmware. Após a barra de status ser preenchida uma mensagem “Finished” aparece indicando o fim de gravação.

- Reiniciar o equipamento.

- Utilizando o SP4000 ou SP5000 estabelecer comunicação com o equipamento no IP 10.1.25.100 e executar a função “slave ID” para confirmar que o Firmware foi gravado com sucesso.

- IMPORTANTE: Após gravação do Firmware:

FECHAR curto nos contatos do R10 para que o RESET do Watchdog fique ativo.

SOLDAR a BATERIA para o relógio do LPC.

# Calibração

## Na FLUKE

Quando executar a CALIBRAÇÃO será NECESSÁRIO:

- Gerador de Sinal (FLUKE).

- Conector/Adaptador do MD30para alimentação e entradas de tensão.

- Jiga de Espiras para conectar os sensores de Corrente (TISLIM).

- Cabo com conector banana(TC5A).

- MD30.

- Cabo de rede.

- PC com Calibrador V2.04

Montar a alimentação e as entradas de tensão (A,B,C são curto-circuitadas) no equipamento. Ligar cabo de alimentação. Verificar se equipamento liga o Led de POWER e este fica piscante.

ENTRADAS

TENSÕES

LED

ALIMENTAÇÃO

No MD30 com Toróide, passar cabo banana no meio dos toróides de maneira espiralada de modo que todos tenham a mesma direção do fluxo de corrente.

No MD30 com TISLIM/TCemb, conectar Cabos do sensor deCorrente no equipamento. Atenção com a ordem dos pinos de cada sensor MAIS(+), MENOS(-) e TERRA.Depois montar os sensores na Jiga de espiras. Atenção com a posição dos sensores quanto ao fluxo de corrente que está indicado por uma SETA tanto no sensor, quanto no conjunto de espiras.

ENTRADAS

CORRENTE

Ligar os cabos de tensão e corrente na Fluke.

Conectar o cabo de rede e verificar se LEDs de conexão e status respondem.

Configurar as escalas no Gerador de Sinais. Normalmente:

| SENSOR / FUNDO ESCALA | TENSAO | CORRENTE | FATOR DE POTÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOROIDE / 5A | 150V | 2,5A | 0,707 (LAG) / -45º |
| Tcemb / 100A | 150V | 50A | 0,707 (LAG) / -45º |
| TISLIM / 500A | 150V | 100A | 0,707 (LAG) / -45º |
| TISLIM / 1000A | 150V | 100A | 0,707 (LAG) / -45º |
| TISLIM / 2000A | 150V | 200A | 0,707 (LAG) / -45º |
| TISLIM / 3000A | 150V | 400A | 0,707 (LAG) / -45º |

- Abrir o software CALIBRADOR V2.04da linha básica Power5000. Execute-o em MODO ADMINISTRADOR e verifique se não está bloqueado por Antivírus e/ou Firewall. A Figura 7 mostra a Janela Principal do software de calibração.

E

D

A

B

C

Figura 7 - Janela Principal do Calibrador V.2.04

- Estabelecer Conexão com Equipamento utilizando o quadro A.Limpar “Lista de Equipamentos” deletando IPs não utilizados.Noquadro B, em “Equipamento a Calibrar” preencher o IP do MD30 a ser calibrado,por padrão: IP = 10.1.25.100 e Porta = 1001. Se necessário, gravar o número de série preenchendo o NS e marcando o checkbox. O MD30 tem seu início de NS “3000xxxx”. Pressionar “Aceitar” para definir o IP e PORTA e NS do equipamento. Após pressionar “Aceitar”, as informações serão transmitidas para o quadro A.

- Estabelecer os valores de calibração de TENSÃO, CORRENTE e Fator de Potência no quadro C, de acordo com o configurado anteriormente para o Gerador de Sinais e pressionar o botão “Utilizar Estes Valores”.

- Pressionaro botão “Habilitar Leituras”, o software do calibrador estabelecerá uma conexão com o MD30. No quadro E aparecerá as grandezas lidas em tempo real do MD30. No MD30 pode-se verificar que o Led pisca incessantemente, mostrando que está transmitindo dados para a rede.

- No quadro D é mostrado os valores de calibração configurados no quadro C. Caso os valores NÃO estejam corretos no quadro D, pressione o botão “Finalizar Calibração”, e pressionar o botão “Utilizar Estes Valores”. Novamente pressione o botão “Habilitar Leituras”.

- Pressionar o botão “Iniciar Calibração”, o software executará a calibração de tensão, corrente e FP de acordo com os parâmetros definidos no quadro D. Após alguns segundos, no quadro E os novos valores calibrados estarão sendo mostrados em tempo real. Espere até a mensagem de Finalizaram a Etapa 1, aparecer em vermelho abaixo dos quadros D e E.Pressione o botão “Finalizar Calibração”.

- SE os valores estiverem mal calibrados, é necessário realizar uma nova calibração, então repita o passo anterior.

- Abrir o software supervisor da linha básica RE8K, SP4000 versão 5.05 ou maior. Execute-o em MODO ADMINISTRADOR e verifique se não está bloqueado por Antivírus e/ou Firewall.

- Estabeleça comunicação com o equipamento (Configurações > Configurações Ethernet) selecione o IP e porta adequados. Pressione o botão SlaveID e verifique se os dados são atualizados e  correspondem ao equipamento.

- TESTE de Linearidade. Varie no gerador de sinais (FLUKE) e verifique com o software SP os valores obtidos. Siga as configurações do quadro de teste conforme o sensor utilizado.

| SENSOR TESTE | TENSAO (V) | CORRENTE (A) | FATOR DE POTÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| Toróide teste1 | 230 | 1 | 0,867 (LAG) / -30º |
| Toróide teste2 | 100 | 5 | 0,5 (LAG) / -60º |
| TISLIM teste1 | 230 | 50 | 0,867 (LAG) / -30º |
| TISLIM teste2 | 100 | 200 | 0,5 (LAG) / -60º |
| TCemb teste1 | 230 | 25 | 0,867 (LAG) / -30º |
| TCemb teste2 | 100 | 100 | 0,5 (LAG) / -60º |

- No SP4000, selecione a aba Grandezas I e Grandezas II,verifique se os dados são atualizados e estão de acordo com os configurados. Se necessário selecione o botão (...) para selecionar o canal com a grandeza necessária.

- Configure o relógio do equipamento em (Configurações > Configurações do Equipamento).

## Problemas durante a Calibração

Problemas podem ocorrer e a seguir alguns dos itens abaixo pode ter ocorrido:

- SEM Comunicação:

- O MD30 estava desligado.

- O cabo ETHERNET estava desconectado do MD30.

- O IP ou PORTA do equipamento não é o mesmo que o definido no software de calibração.

- NÃO calibra Corrente e FP

- O sensor de corrente estava posicionado de maneira invertida na JIGA.

- O sensor de corrente estava montado com fios invertidos no conector do MD30.

- NÃO

# Solução de Problemas